FCS 800流体状态传感器 Online Fluid Condition Senor

概述

FCS800是一款用于在线测量润滑油、液压油、机油等流体电导率、介电常数、水活性、微水含量和温度变化的流体状态传感器。

通过连续记录油品的变化，可以及时跟踪油的老化、降解、污染、换油、混油和进水等异常情况，防止故障发生，延长设备维护和换油间隔，降低设备运行成本。

FCS800自动温度补偿测量结果，消除由于油温带来的测量误差，输出40℃电导率（C40）和40℃介电常数（P40）及20℃水分饱和度（A20）。由此，FCS800带来了更稳定、易判断的设备检修依据。

特点

- 电导率（C40）、介电常数（P40）、水分饱和度、微水含量和温度

- 单传感器多参数，降低接线、设计工作和投资成本

- 监测老化、降解、污染、进水、混油等状况，随时掌握状态变化

- 自动温度补偿技术，40℃参考指标输出，精度更高、数据更稳定

- 延长设备维护和换油周期，降低运营成本

油品

润滑油、液压油

机油

汽油、煤油、柴油

透平油

合成脂

各类轻油、重油等

应用

大型柴油机

工业齿轮箱

涡轮增压器

工业润滑液压系统

燃气轮机等任何需要检测

油降解和污染物进入的场合

参数

| 测量范围 |  |
| --- | --- |
| 电导率 | 1…800000 pS/m |
| 介电常数 | 1…10 |
| 水分饱和度 | 0…100%RH 1) |
| 微水含量 | 0…30000ppm 2) |
| 温度 | -20…85℃ 3) |
| 测量分辨率 |  |
| 电导率 | 1 pS/m |
| 介电常数 | 0.001 |
| 水分饱和度 | 0.1%RH |
| 微水含量 | 1ppm |
| 温度 | 0.1℃ |
| 测量准确度 |  |
| 电导率 @ 40℃ | 1…2000 pS/m : ±200 pS/m |
|  | 2000…800000 pS/m : ＜10% |
| 介电常数 @ 40℃ | ±2% |
| 水分饱和度 @ 20℃ | ±3% |
| 微水含量 @ 20℃ | ±10% 或 10ppm |
| 温度 @ 40℃ | ±0.5℃ |
| 其他参数 |  |
| 适用油品 | 适用于大多数润滑油、液压油、机油、汽油、柴油、煤油等 |
| 响应时间 | ＜1分钟 |
| 输出 | RS485 Modbus RTU |
| 电源要求 | DC10V-28V，<20mA |
| 容许压力 | <20bar 3) |
| 容许流速 | 0…5m/s |
| 粘度范围 | 1…5000cSt |
| 工作温度 | -20-85℃ |
| 存储温度 | -30-105℃ |
| 机械接口 | G1/2” BSP |
| 紧固力矩 | 35±5Nm |
| 电气接口 | M12*1.0，8芯 |
| 连接电缆 | 5芯2米，UL20866 6*22AWG |
| 电磁兼容标准 | EN 61000、EN61326 |
| 抗振动能力 | 20G/正弦波 |
| 防爆等级（可选） | Ex ib IIC T6 Gb |
| 其他认证 | CE、ROHS |
| 壳体材料 | 316不锈钢 |
| 密封圈材料 | 氟胶FKM |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | 约220克 |

备注：

- 水分饱和度（relative humidity saturation）：单位%RH，量程0…100%RH; 又称为水活性（water activity）：单位aw，量程0…1aw。

- 微水含量（dissolved water content）：单位ppm，与油品基础油、添加剂和制作工艺相关，需要查询油品标定库完成数据输出；

- 可定制更大温度和压力应用范围

尺寸（mm）

接线（M12公端）

| 1）红色 | DC+ |
| --- | --- |
| 2）黑色 | DC- |
| 4）白色 | RS485+/A |
| 5）绿色 | RS485-/B |

阈值设定（出厂默认）

| 序号 | 参数 | 报警阈值设定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40℃介电常数（P40）变化率 | -15%、+15% VS P40（新油） |
| 2 | 40℃电导率（C40）变化率 | -100%、+200% VS C40（新油） |
| 3 | 20℃水分饱和度（A20） | ＞90% |
| 4 | 微水含量 | ＞600ppm（需根据油品设定） |
| 5 | 油温 | ＞70℃ |

*P40,C40参考值需经新油校准获得，详见用户手册“SETNEW”命令。

*以上阈值设定为产品出厂默认，用户可根据需求自行定义报警阈值。

故障表征

| 序号 | 参数 | 表征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电导率 | 燃油稀释、酸值增加、油品老化和降解、 外部污染进入、混油和换油 |
| 2 | 介电常数 | 发动机烟灰、颗粒进入油中、磨损加剧 冷却系统进水、混油、油品降解和老化 |
| 3 | 水分饱和度 | 一旦达到或接近饱和点，会出现游离水，可能引起腐蚀加剧、润滑效果不良、燃烧不充分 |
| 4 | 微水含量 | 可能引起腐蚀加剧、润滑效果不良、燃烧不充分 |
| 5 | 油温 | 温度过高、设备负荷加剧、润滑不良、冷却散热系统故障等 |

选型表

地址：广东省深圳市南山区创业路怡海广场东座14层  邮编：518054

电话：0755-86577091  传真：0755-26905171

网址：www.inlimt.com   邮箱：wangyc@inlimt.com